## Slide 1: Diseño y fabricación del sistema termométrico en 3D para el detector de argón líquido ProtoDUNE-SP en el CERN
P. León, P. Bernabeu, J.V. Civera, P. González,
J.L. Jordán, M. López, M. Monserrate, J. Nácher, A. Pérez
JORNADAS TÉCNICAS 2018

## Slide 2
INTRODUCCIÓN A DUNE
PROTO-DUNE EN EL CERN
INTRODUCCIÓN A MEDIDAS DE TEMPERATURA EN protoDUNE-SP
SENSORES SOBRE EL CUERPO DEL CRIOSTATO
SENSORES PARA MEDIR EL GRADIENTE VERTICAL DE TEMPERATURAS
CALIBRACIÓN
EXTRAPOLACIÓN A DUNE

## Slide 3
INTRODUCCIÓN A DUNE
Haz de neutrinos muónicos desde Fermilab (Chicago) a SURF (en Dakota del Sur), a 1300 km
4 TPCs de argón líquido (88 K) de 10 Ktons cada una, a 1.5 Km de profundidad
Primera TPC en 2024
Cada TPC tiene unos 15x12 m2 de sección activa y 60 m de longitud
Violación de la simetría CP en neutrinos
Desintegración de protón
Neutrinos procedentes de supernovas

## Slide 4
ProtoDUNE-SP EN EL CERN
Un prototipo de 600 toneladas de argón líquido operará en el CERN a partir de Agosto. Un cuarto en sección transversal.
ProtoDUNE-SP
7,25 m

## Slide 5
INTRODUCCIÓN A MEDIDAS DE TEMPERATURA EN protoDUNE-SP
82 sensores de temperatura:
8 sensores en la parte superior criostato
24 sensores en la base del criostato
6 sensores en las paredes del criostato
6 sensores para medir el nivel de LAr
Columna con 48 sensores para medir gradiente vertical de temperatura
Principales condicionantes técnicos:
Atmosfera mixta de LAr y GAr a -187 º C.
Requerido alto nivel de pureza en el LAr
Elevado campo eléctrico
∆Tvertical ~0.02 K
Medida de temperatura crucial para garantizar correcto funcionamiento del criostato
requisito: resolución < 0.005 K

## Slide 6
4. SENSORES SOBRE EL CRIOSTATO: DISTRIBUCIÓN
Tuberías en la base del criostato
Ground planes cerca del techo
8 sensores
24 sensores
8 m

## Slide 7
4. SENSORES SOBRE EL CRIOSTATO: DISEÑO Y SELECCIÓN DE MATERIALES
Tests térmicos sobre elementos constructivos y cables
Diseño CAD soportes para cables y sensores
teflón
acero inox
FR4
inmersión en LN2
Diseño CAD rutado de cables

## Slide 8
4. SENSORES SOBRE EL CRIOSTATO: PRODUCCIÓN
Producción mayoritaria en IFIC: electrónica y mecánica
Producción de piezas FR4, soportes y conectores para sensores. (CNC FR4)
Producción de piezas teflón para rutado de cables y posicionamiento de sensores. (Fresadora manual)

## Slide 9
4. SENSORES SOBRE EL CRIOSTATO: INSTALACIÓN
Instalación de soportes y cables en noviembre 2017
Instalación de sensores en 2 semanas

## Slide 10
5.MEDIDA GRADIENTE VERICAL DE TEMPERATURA: DISEÑO
Diseño uniones
Diseño Jaula de Farady
Diseño y selección de bridas
Diseño estructura vertical
Materiales:
Fibra de vidrio
SS
Teflón
FR4

## Slide 11
Simulaciones influencia térmica estructura en el entorno.
Simulaciones EM en 2D y 3D para ajustar el diseño de la jaula de Faraday.
5. MEDIDA GRADIENTE VERICAL DE TEMPERATURA: SIMULACIONES

## Slide 12
Sistema criogénico altamente estable (ΔT< 0.001 grado/min)
  Crucial el utillaje para el sistema de calibración elaborado por mecánica
Requisito: Precisión mejor de 0.005 K (en el offset entre dos sensores)
6. CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES
offset entre dos sensores (K)
tiempo (segundos)
Resultados
precisión de 2 mk
Medida muy precisa de la resistencia del sensor (0.2 mΩ)
  Unidad de electrónica ha hecho mejoras en el sistema inicial
5 inmersiones independientes en argón líquido
Gracias a mantenimiento por
el argón y nitrógeno líquidos
Gracias a NEXT por la ayuda/consejos y el material prestados

## Slide 13
Cada detector de DUNE tendrá al menos un factor 5 en el número de sensores con respecto a ProtoDUNE
El IFIC se encargará del sistema para al menos los dos primeros detectores
TDR enero de 2019. Instalación en varias fases entre 2022 y 2024
7. EXTRAPOLACIÓN A DUNE
48
48
48
48
48
48
48
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
15 m
60 m
Vista superior del criostato de DUNE