## Slide 1: Meeting BPM IFIC
Project meeting - 15th of September 2026
Juan Carlos Fernández Ortega, Laura Karina Pedraza, Daniel Esperante, Nuria Fuster Martínez, Marçà Boronat, César Blanch, Benito Gimeno, Daniel González, María Moreno
juancarlos.fernandez@ific.uv.es

## Slide 2: 01 TABLE OF CONTENTS Resumen Esquemas utilizados
02
Resultados principales de medidas en Japón
03
Próximos avances de líneas de electrónica/instrumentación

## Slide 3: 01 Resumen Esquemas utilizados
02
Resultados principales de medidas en Japón
03
Próximos avances de líneas de electrónica/instrumentación

## Slide 4
6 shifts durante Mayo-Junio 2026.
Cambios en los esquemas de la electrónica cada shift.
Problema con aisladores que no llegaban a tiempo, solo llegaron para el último shift, pero no teníamos haz plano y tuvimos varios “HIGH MODULATOR VOLTAGE”, debido supuestamente a que algunos klystron estaban dañados por el apagón.
Los mejores resultados en resolución fueron en los shifts 4, 5 y 6 (se mostrarán más adelante).
A continuación se muestra una tabla o un resumen con los diferentes esquemas utilizados, indicando la importancia de cambios entre ellos:
1. Resumen esquemas utilizados

## Slide 5
cBPM
LO1 = 1.428 GHz
IF1 = 297 MHz
180
Hybrid
Σ
Δ
DSA
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.725 GHz
Oscilloscope
LPF
ATF S.G = 714 MHz
X-MICROWAVE TECHNOLOGY
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
+7 dBm
READOUT SACLAY (1.725 GHz) - REFERENCE LINE
Pout 1dB= +27 dBm
Pout 1dB = +23 dBm
LO1=1.428 GHz
SIM-43H+
MINICIRCUITS TECHNOLOGY
JSO-465/3S
PE43705A
BFCN-1690+
HMC639ST89E
ZX75BP-1500-S+
VLF-400+
µC
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
Splitter 1:3
P.S
Att
VAT-8+
ZX60-83MP-S+
ZBPD-2400+
SMP2018
VAT-10A+
Att

## Slide 6
cBPM
IF1 = 297 MHz
180
Hybrid
Σ
Δ
DSA
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.725 GHz
Oscilloscope
LPF
X-MICROWAVE TECHNOLOGY
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
READOUT SACLAY (1.725 GHz) – Y POSITION LINE
Pout 1dB = +23 dBm
LO1=1.428 GHz
SIM-43H+
MINICIRCUITS TECHNOLOGY
JSO-465/3S
PE43705A
BFCN-1690+
HMC639ST89E
SLP-300+
LO1 = 1.428 GHz
ATF S.G = 714 MHz
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
+7 dBm
Pout 1dB= +27 dBm
µC
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
Splitter 1:3
P.S
Att
VAT-8+
ZBPD-2400+
SMP2018
141-4SM+
Extra cable
ZX75BP-1500-S+
ZX60-83MP-S+

## Slide 7
cBPM
IF1 = 203 MHz
180
Hybrid
Σ
Δ
DSA
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.631 GHz
LPF
First down-conversion
+17 dBm
Pout 1dB= 20 dBm
LO1=1.428 GHz
ATF S.G =
714 MHz
X-MICROWAVE TECHNOLOGY
LO1 = 1.428 GHz
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
µC
Splitter 1:3
Pout 1dB= +27 dBm
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
READOUT IFIC (1.631 GHz) - REFERENCE LINE
SIM-43H+
PE43705A
BFCN-1690+
HMC639ST89E
VLF-225+
ZX60-83MP-S+
Oscilloscope
RIGOL (1 GS/s)

## Slide 8
cBPM
IF1 = 203 MHz
180
Hybrid
Σ
Δ
DSA
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.631 GHz
LPF
First down-conversion
+17 dBm
Pout 1dB= 20 dBm
LO1=1.428 GHz
READOUT IFIC (1.631 GHz) - POSITION LINE
ATF S.G =
714 MHz
X-MICROWAVE TECHNOLOGY
Oscilloscope
RIGOL (1 GS/s)
LO1 = 1.428 GHz
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
µC
Splitter 1:3
Pout 1dB= +27 dBm
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
VBFZ-1690-S+
BPF (x2)
SIM-43H+
PE43705A
BFCN-1690+
HMC639ST89E
VLF-225+
ZX60-83MP-S+

## Slide 9
S
A
C
L
A
Y
MIXING
1DC
Mixing (crate 1)
Local Oscillator (crate 2)
P
S
U
L
O
1DC
L
O
2DC
PLL1
PLL2
μC
P
C
B
L
O
2DC
PLL3
S
A
C
L
A
Y
MIXING
2DC
I
F
I
C
MIXING
1DC
I
F
I
C
MIXING
2DC
I
F
I
C
MIXING
2DC
1. Resumen esquemas utilizados
2 BPMs a testear: IFIC y SACLAY.
Crate 1: x-microwave y minicircuits mixing.
Crate 2: Generación de la señal LO + alimentación de todos los componentes de ambos crates.

## Slide 10
Durante los 2 primeros shifts intentamos utilizar la electrónica parecida a Diciembre, pero no daba resultados parecidos. En el 3er shift se filtró la cola del monopolo en la línea de la posición:
1. Resumen esquemas utilizados

## Slide 11
Durante los 2 primeros shifts intentamos utilizar la electrónica parecida a Diciembre, pero la resolución era muy alta. En el 3er shift se ajustó mejor la fase añadiendo cable extra, y se añadió un atenuador extra de 10 dB en la entrada de la referencia para no dañar componentes:
1. Resumen esquemas utilizados

## Slide 12
cBPM
LO1 = 1.428 GHz
IF1 = 303 MHz
180
Hybrid
Σ
Δ
DSA
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.125 GHz
Oscilloscope
LPF
ATF S.G = 714 MHz
X-MICROWAVE TECHNOLOGY
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
+17 dBm
READOUT IFIC - REFERENCE LINE
Pout 1dB= +27 dBm
Pout 1dB = +23 dBm
LO1=1.428 GHz
SIM-43H+
MINICIRCUITS TECHNOLOGY
JSO-465/3S
PE43705A
BFCN-1690+
HMC639ST89E
ZX75BP-1500-S+
VLF-225+
µC
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
Splitter 1:3
ZX60-83MP-S+
ZBPD-2400+
Extra cable
6dB
Att

## Slide 13
cBPM
IF1 = 203 MHz
180
Hybrid
Σ
Δ
DSA
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.631 GHz
Oscilloscope
LPF
X-MICROWAVE TECHNOLOGY
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
READOUT IFIC – X, Y POSITION LINE
Pout 1dB = +23 dBm
LO1=1.428 GHz
SIM-43H+
MINICIRCUITS TECHNOLOGY
JSO-465/3S
PE43705A
BFCN-1690+
HMC639ST89E
LO1 = 1.428 GHz
ATF S.G = 714 MHz
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
+17 dBm
Pout 1dB= +27 dBm
µC
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
Splitter 1:3
ZBPD-2400+
ZX75BP-1500-S+
ZX60-83MP-S+
Extra cable
VLF-225+
Extra adapt.

## Slide 14
cBPM
LO1 = 1.428 GHz
IF1 = 303 MHz
180
Hybrid
Σ
Δ
DSA
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.125 GHz
Oscilloscope
LPF
ATF S.G = 714 MHz
X-MICROWAVE TECHNOLOGY
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
+17 dBm
READOUT IFIC - REFERENCE LINE
Pout 1dB= +27 dBm
Pout 1dB = +23 dBm
LO1=1.428 GHz
SIM-43H+
MINICIRCUITS TECHNOLOGY
JSO-465/3S
PE43705A
BFCN-1690+
HMC639ST89E
ZX75BP-1500-S+
VLF-225+
µC
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
Splitter 1:3
ZX60-83MP-S+
ZBPD-2400+
Extra cable
6dB
Att
P.S
P.S

## Slide 15
cBPM
IF1 = 203 MHz
180
Hybrid
Σ
Δ
DSA
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.631 GHz
Oscilloscope
LPF
X-MICROWAVE TECHNOLOGY
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
READOUT IFIC – X, Y POSITION LINE
Pout 1dB = +23 dBm
LO1=1.428 GHz
SIM-43H+
MINICIRCUITS TECHNOLOGY
JSO-465/3S
PE43705A
BFCN-1690+
HMC639ST89E
LO1 = 1.428 GHz
ATF S.G = 714 MHz
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
+17 dBm
Pout 1dB= +27 dBm
µC
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
Splitter 1:3
ZBPD-2400+
ZX75BP-1500-S+
ZX60-83MP-S+
Extra cable
VLF-225+
Extra adapt.
P.S
P.S

## Slide 16
cBPM
LO1 = 1.428 GHz
IF1 = 178 MHz
180
Hybrid
Σ
Δ
DSA
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.25 GHz
LPF
ATF S.G =
714 MHz
+7 dBm
READOUT SACLAY - REFERENCE LINE
Pout 1dB= +27 dBm
Pout 1dB = +23 dBm
LO1=1.428 GHz
MINICIRCUITS TECHNOLOGY
JSO-465/3S
ZX75BP-1500-S+
µC
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
Splitter 1:3
Att
VAT-8+
ZX60-V83-S+
ZBPD-2400+
Att
6dB
First down-conversion
Splitter
1:2
Oscilloscope
2DC Not used

## Slide 17
cBPM
LO1 = 1.428 GHz
IF1 = 297 MHz
180
Hybrid
Σ
Δ
DSA
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.725 GHz
LPF
ATF S.G =
714 MHz
+7 dBm
READOUT SACLAY– X,Y LINE
Pout 1dB= +27 dBm
Pout 1dB = +23 dBm
LO1=1.428 GHz
MINICIRCUITS TECHNOLOGY
JSO-465/3S
ZX75BP-1500-S+
µC
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
Splitter 1:3
Att
VAT-8+
ZX60-V83-S+
ZBPD-2400+
First down-conversion
Splitter
1:2
Oscilloscope
2DC Not used

## Slide 18
Durante los shifts 4 y 5 se obtuvieron mejores resultados debido a que el haz estuvo más plano y más centrado en el BPM:
1. Resumen esquemas utilizados
Se hizo barrido en el shift 5 de carga y posición del haz, como resultado hay una carga del bunch óptima en torno a 0.7-0.8 nC/bunch, y cuanto más cercano está el haz del centro del BPM también se consiguen mejores resoluciones

## Slide 19
Una vez nos daban resultados no tan malos, durante los shifts 4 y 5 se probaron ambos BPMs con ambos osciloscopios:
1. Resumen esquemas utilizados

## Slide 20
cBPM
LO1 = 1.428 GHz
IF1 = 303 MHz
180
Hybrid
Σ
Δ
DSA
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.125 GHz
LPF
ATF S.G = 714 MHz
X-MICROWAVE TECHNOLOGY
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
+17 dBm
READOUT IFIC - REFERENCE LINE
Pout 1dB= +27 dBm
Pout 1dB = +23 dBm
LO1=1.428 GHz
SIM-43H+
MINICIRCUITS TECHNOLOGY
JSO-465/3S
PE43705A
BFCN-1690+
HMC639ST89E
ZX75BP-1500-S+
VLF-225+
µC
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
Splitter 1:3
ZX60-83MP-S+
ZBPD-2400+
Extra cable
6dB
Att
PE83CR003
Isolator
P.S
P.S
Oscilloscope
Splitter
1:2
2DC Not used

## Slide 21
cBPM
IF1 = 203 MHz
180
Hybrid
Σ
Δ
DSA
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.631 GHz
LPF
X-MICROWAVE TECHNOLOGY
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
READOUT IFIC – X,Y POSITION LINE
Pout 1dB = +23 dBm
LO1=1.428 GHz
SIM-43H+
MINICIRCUITS TECHNOLOGY
JSO-465/3S
PE43705A
BFCN-1690+
HMC639ST89E
LO1 = 1.428 GHz
ATF S.G = 714 MHz
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
+17 dBm
Pout 1dB= +27 dBm
µC
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
Splitter 1:3
ZBPD-2400+
ZX75BP-1500-S+
ZX60-83MP-S+
Extra cable
VLF-225+
D3I0118
Isolator x3
BPF x2
VBFZ-1690-S+
P.S
P.S
Oscilloscope
Splitter
1:2
2DC Not used

## Slide 22
cBPM
LO1 = 1.428 GHz
180
Hybrid
Σ
Δ
ATF S.G =
714 MHz
+7 dBm
READOUT SACLAY - REFERENCE LINE
Pout 1dB= +27 dBm
LO1=1.428 GHz
JSO-465/3S
ZX75BP-1500-S+
µC
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
Splitter 1:3
Att
VAT-8+
ZX60-V83-S+
ZBPD-2400+
IF1 = 297 MHz
DSA
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.725 GHz
LPF
Pout 1dB = +23 dBm
First down-conversion
Splitter
1:2
Oscilloscope
2DC Not used
PE83CR003
Isolator
Amp
LPF
6dB
Att
MINICIRCUITS TECHNOLOGY
P.S
P.S

## Slide 23
cBPM
LO1 = 1.428 GHz
IF1 = 297 MHz
180
Hybrid
Σ
DSA
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.725 GHz
LPF
ATF S.G =
714 MHz
+7 dBm
READOUT SACLAY– X,Y LINE
Pout 1dB= +27 dBm
Pout 1dB = +23 dBm
LO1=1.428 GHz
JSO-465/3S
ZX75BP-1500-S+
µC
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
Splitter 1:3
Att
VAT-8+
ZX60-V83-S+
ZBPD-2400+
First down-conversion
Splitter
1:2
Oscilloscope
2DC Not used
Δ
D3I0118
Isolator x3
BPF
VBFZ-2000-S+
Amp
LPF
P.S
P.S
MINICIRCUITS TECHNOLOGY

## Slide 24
cBPM
LO1 = 1.428 GHz
180
Hybrid
Σ
Δ
ATF S.G =
714 MHz
+7 dBm
READOUT SACLAY - REFERENCE LINE
Pout 1dB= +27 dBm
LO1=1.428 GHz
JSO-465/3S
ZX75BP-1500-S+
µC
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
Splitter 1:3
Att
VAT-8+
ZX60-V83-S+
ZBPD-2400+
IF1 = 297 MHz
DSA
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.725 GHz
LPF
Pout 1dB = +23 dBm
First down-conversion
Splitter
1:2
Oscilloscope
2DC Not used
PE83CR003
Isolator
Amp
LPF
6dB
Att
MINICIRCUITS TECHNOLOGY

## Slide 25
cBPM
LO1 = 1.428 GHz
IF1 = 297 MHz
180
Hybrid
Σ
DSA
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.725 GHz
LPF
ATF S.G =
714 MHz
+7 dBm
READOUT SACLAY– X,Y LINE
Pout 1dB= +27 dBm
Pout 1dB = +23 dBm
LO1=1.428 GHz
JSO-465/3S
ZX75BP-1500-S+
µC
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
Splitter 1:3
Att
VAT-8+
ZX60-V83-S+
ZBPD-2400+
First down-conversion
Splitter
1:2
Oscilloscope
2DC Not used
Δ
D3I0118
Isolator x3
BPF
VBFZ-2000-S+
Amp
LPF
MINICIRCUITS TECHNOLOGY

## Slide 26
1. Resumen esquemas utilizados
Finalmente en el shift 6, se implementaron los aisladores en ambos BPMs y filtro(s) en la señal de posición:

## Slide 27
1. Resumen esquemas utilizados
Finalmente en el shift 6, se implementaron los aisladores en ambos BPMs y filtro(s) en la señal de posición:

## Slide 29
 |  |  | Shifts |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
BPM |  | Plano | Resolución (um) |  |  |  |  | 
Saclay | 1DC | X | 31.91 | 28.96 | - | 6.50 | - | 6.40
 |  | Y | 16.91 | 12.11 | 4.83 | 5.15 | … | 3.38
 | 2DC | X | - | 39.68 | - | - | - | -
 |  | Y | - | - | 4.19 | - | … | -
IFIC | 1DC | X | - | 31.19 | - | 21.07 | - | 5.22
 |  | Y | - | 17.87 | 4.81 | 7.55 | 4.17 | 3.51
 | 2DC | X | - | 29.21 | - | - | - | -
 |  | Y | - | 16.61 | - | - | - | -

## Slide 30
 |  |  | Shifts |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
BPM |  | Plano | Resolución (um) |  |  |  |  | 
Saclay | 1DC | X | - | - | - | 6.14 | - | …
 |  | Y | - | - | - | 5.09 | 3.58 | -
 | 2DC | X | - | - | - | - | - | …
 |  | Y | - | - | - | - | 2.40 | -
IFIC | 1DC | X | - | - | - | 15.59 | - | …
 |  | Y | - | - | - | 5.56 | 2.97 | …
 | 2DC | X | - | - | - | - | - | -
 |  | Y | - | - | - | - | - | -

## Slide 31: 01 Resumen Esquemas utilizados
02
Resultados principales de medidas en Japón
03
Próximos avances de líneas de electrónica/instrumentación

## Slide 32
 |  |  | Shifts |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
BPM |  | Plano | Resolución (μm) |  |  |  |  | 
Saclay | 1DC | X | 31.91 | 28.96 | - | 6.14 | - | 6.40
 |  | Y | 16.91 | 12.11 | 4.83 | 5.09 | 3.58 | 3.38
 | 2DC | X | - | 39.68 | - | - | - | -
 |  | Y | - | - | 4.19 | - | 2.40 | -
IFIC | 1DC | X | - | 31.19 | - | 15.59 | - | 5.99
 |  | Y | - | 17.87 | 4.81 | 5.56 | 2.97 | 3.51
 | 2DC | X | - | 29.21 | - | - | - | -
 |  | Y | - | 16.61 | - | - | - | -
2. Resultados principales de medidas en ATF

## Slide 33
As a result, best resolution measurements on Y plane in this beam operation campaign were taken in shift 5 – 17/06:
Saclay cBPM: 2.40 μm.
IFIC cBPM: 2.97 μm.
In shift 5 we didn’t take measurement on X plane, so better results were taken:
Saclay cBPM: 6.14 μm for X line on Shift 4.
IFIC cBPM: 5.99 μm for X line on Shift 6.
2. Resultados principales de medidas en ATF

## Slide 34
As a result, best resolution measurements on Y plane in this beam operation campaign were taken in shift 5 – 17/06:
Saclay cBPM: 2.86 μm.
IFIC cBPM: 2.97 μm.
For X plane in shift 5 we didn’t take measurement on this plane, so the better result were taken:
Saclay cBPM: 11.67 μm for X line on Shift 4.
IFIC cBPM: 15.59 μm for X line on Shift 6.
2. Resultados principales de medidas en ATF

## Slide 35: 01 Resumen Esquemas utilizados
02
Resultados principales de medidas en Japón
03
Próximos avances de líneas de electrónica/instrumentación

## Slide 36
Cambios/ajustes en electrónica dependiendo de si se fabrican más BPMs o no.
Cambio principal en el primer BPF para la referencia.
Cambio principal en el doble down-conversion.
En un futuro si se decide tomar datos con los dos BPM + uno nuevo, se necesitaría remodelar un poco el sistema de electrónica (Mixing + Local Oscillator):
En esta campaña, el sistema consistía en dos crates, que en un principio iba justo de espacio, pero conforme se fueron añadiendo y añadiendo componentes, el espacio quedó bastante limitado a los crates 3U:
3. Próximos avances de líneas de electrónica/instrumentación

## Slide 37
Por lo que si se quieren operar 3 BPMs diferentes, el sistema que he pensado sería el siguiente:
3. Próximos avances de líneas de electrónica/instrumentación
S
A
C
L
A
Y
MIXING
1DC
Mixing (crate 1)
Mixing (crate 2)
S
A
C
L
A
Y
MIXING
2DC
Local Oscillator (crate 3)
P
S
U
L
O
1DC
L
O
1DC
PLL1
PLL2
μC
P
C
B
L
O
2DC
PLL3
I
F
I
C
1
MIXING
1DC
I
F
I
C
1
MIXING
2DC
I
F
I
C
2
MIXING
1DC
I
F
I
C
2
MIXING
2DC
PLL4
μC
exp.
L
O
2DC
L
O
2DC

## Slide 38
Además de lo mostrado en rojo, el día 19 de Junio en la madrugada hubo un apagón, y algunos componentes se pueden haber dañado:
X-microwave, creo que el mixer es el que puede estar dañado, pero no lo sé debido a su montaje.
Minicircuits, varios mixers y amplificadores pueden estar dañados, tengo que revisar si tenemos repuestos.
Otras compras:
Otro M5Core2 u otro μC que tenga suficientes pines para controlar los diferentes componentes para la electrónica de 3 BPMs.
Al menos un PLL más para el LO, si no se hace doble down-conversion no sería necesario.
Línea de mixing y LO para el nuevo BPM.
Otros componentes como aisladores, phase shifters….
3. Próximos avances de líneas de electrónica/instrumentación

## Slide 39: Meeting BPM IFIC
Project meeting - 15th of September 2026
Juan Carlos Fernández Ortega, Laura Karina Pedraza, Daniel Esperante, Nuria Fuster Martínez, Marçà Boronat, César Blanch, Benito Gimeno, Daniel González, María Moreno
juancarlos.fernandez@ific.uv.es

## Slide 43
1. Actualización montaje
Local Oscillator crate
Montaje LO OK
Soportes componentes OK
Faltan componentes por llegar para PCB conexión microcontrolador-PLL-Atenuadores
Componentes mixing probando y empaquetando.

## Slide 44
1. Actualización montaje
Mixing crate
Montaje LO OK
Soportes componentes OK
Faltan componentes por llegar para PCB conexión microcontrolador-PLL-Atenuadores
Componentes mixing probando y empaquetando.

## Slide 45
2. Diseño líneas

## Slide 46
cBPM
LO1 = 1.428 GHz
IF1 = 194 MHz
180
Hybrid
Σ
Δ
Att
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.622 GHz
LO2 = 89,25 MHz
Mixer
IF2= 104,75 MHz
Amp
LPF
Oscilloscope
Second down-conversion
LPF
First down-conversion
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
µC
ATF S.G = 714 MHz
Splitter 1:3
P.S
LPF
PLL
LO2 = 89,25 MHz
Splitter 1:3
µC
ATF S.G = 714 MHz
X-MICROWAVE TECHNOLOGY
MINICIRCUITS TECHNOLOGY
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
Iso.
P.S
P.S
Amp
+17 dBm
+4 dBm
IFIC
0 dBm
-9 dBm
Att
+ 11 dBm
+ 10 dBm
+3 dBm
+23 dBm
+22 dBm
Pout 1dB= +27 dBm
≈ +22 dBm
G = +1.6 dB
G = -0.7 dB
G = -7 dB
G = +18 dB
Pout 1dB= 18 dBm
G = -0.5 dB
G = +10.3 dB
Pout 1dB= 20 dBm
G = -2.5 dB
G = +12.5 dB
G = -6.5 dB
G = -1.5 dB
Máximo entrada para no saturar el primer amplificador = +8.1 dBm
Máximo entrada para no saturar el segundo amplificador = +5.3 dBm
Pout 1dB= +20 dBm
G = -0.4 dB
RF2 = 194 MHz
LO1=1.428 GHz
LO2=89.25 MHz

## Slide 47
cBPM
LO1 = 1.428 GHz
IF1 = 297 MHz
180
Hybrid
Σ
Δ
Att
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.725 GHz
LO2 = 89,25 MHz
Mixer
IF2= 60 MHz
Amp
LPF
Oscilloscope
Second down-conversion
LPF
First down-conversion
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
µC
ATF S.G = 714 MHz
Splitter 1:3
LO2 = 357 MHz
Splitter 1:3
X-MICROWAVE TECHNOLOGY
MINICIRCUITS TECHNOLOGY
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
Iso.
P.S
P.S
Att
+7 dBm
+4 dBm
SACLAY
LPF
µC
ATF S.G = 714 MHz
Amp
0 dBm
-9 dBm
Att
+ 11 dBm
+ 10 dBm
+2 dBm
-6 dBm
+14 dBm
+13 dBm
Pout 1dB= +27 dBm
Pout 1dB = +18 dBm
Pout 1dB = +23 dBm
Máximo entrada para no saturar el primer amplificador = +14.1 dBm
Máximo entrada para no saturar el segundo amplificador = +6.5 dBm
Pout 1dB= +20 dBm
G = +1.1 dB
G = -0.4 dB
G = -0.4 dB
G = -7 dB
G = +18 dB
G = -0.6 dB
G = +10.6 dB
G = -0.5 dB
G = +11.5 dB
G = -7 dB
G = -2.5 dB
RF2 = 297 MHz
LO1=1.428 GHz
LO2=357 MHz

## Slide 48
2. Actualización compras
Inventario y listas en Excel.
GRUPO_LABRF\BPM\Listas_Compras_Componentes\2026
                Hibridos (Pulsar Microwave-Milexia): me han dicho desde Milexia que ya salieron de EEUU hace unas Semanas: recibido
                Aisladores (RFWM, antes Spantech): 4 de mayo
                Ultimos componentes (Mouser y Minicircuits): algunos componentes de Milexia los he recibido, pero faltan aún bastantes.
                RS compra: recibido.
                No llega el filtro de mouser. Mouser me ha dicho que el filtro podría mandarlo más rápido si se envía por envío aéreo (7-15 días antes), pero el fabricante lo tiene que aceptar. Tenemos alternativa de minicircuits ya comprada y lista.
                Ultimo paquete Milexia: hoy

## Slide 49
2. Actualización compras
Ultima compra:
                Comprar otro splitter 1:3 (DC-500 MHz)
                Atenuación 5 dB en cada canal.

## Slide 50
2. Actualización compras
Ultima compra:
                Splitter usado en la LO del 2DC son resistivos. Los cogí del lab, y no me di cuenta. Atenuación de casi 20 dB. Problema mixer necesita +4dBm y no hay amplificador que pueda amplificar tanto sin saturar antes del mixer.
                Comprar otro splitter 1:3 (DC-500 MHz)

## Slide 51
2. Actualización compras
Inventario y listas en Excel.
GRUPO_LABRF\BPM\Listas_Compras_Componentes\2026

## Slide 52: Meeting BPM IFIC
Project meeting - 29th of April 2026
Juan Carlos Fernández Ortega, Laura Karina Pedraza, Daniel Esperante, Nuria Fuster Martínez, Marçà Boronat, César Blanch, Benito Gimeno, Daniel González
juancarlos.fernandez@ific.uv.es

## Slide 53
cBPM
LO1 = 1.428 GHz
IF1 = 194 MHz
180
Hybrid
Σ
Δ
Att
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.622 GHz
LO2 = 89,25 MHz
LPF
Mixer
IF2= 104,75 MHz
Amp
LPF
Oscilloscope
Second down-conversion
LPF
First down-conversion
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
µC
ATF S.G = 714 MHz
Splitter 1:3
P.S
LPF
PLL
LO2 = 89,25 MHz
Splitter 1:3
µC
P.S
ATF S.G = 714 MHz
X-MICROWAVE TECHNOLOGY
MINICIRCUITS TECHNOLOGY
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
Iso.
P.S
P.S
Combiner 1:2

## Slide 54
cBPM
LO1 = 1.428 GHz
IF1 = 194 MHz
180
Hybrid
Σ
Δ
Att
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.622 GHz
LO2 = 89,25 MHz
LPF
Mixer
IF2= 104,75 MHz
Amp
LPF
Oscilloscope
Second down-conversion
LPF
First down-conversion
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
µC
ATF S.G = 714 MHz
Splitter 1:3
P.S
LPF
PLL
LO2 = 89,25 MHz
Splitter 1:3
µC
ATF S.G = 714 MHz
X-MICROWAVE TECHNOLOGY
MINICIRCUITS TECHNOLOGY
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
Iso.
P.S
P.S
Amp
+17 dBm
+4 dBm
IFIC
Combiner 1:2

## Slide 55
cBPM
LO1 = 1.428 GHz
IF1 = 194 MHz
180
Hybrid
Σ
Δ
Att
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.622 GHz
LO2 = 89,25 MHz
Mixer
IF2= 104,75 MHz
Amp
LPF
Oscilloscope
Second down-conversion
LPF
First down-conversion
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
µC
ATF S.G = 714 MHz
Splitter 1:3
P.S
LPF
PLL
LO2 = 89,25 MHz
Splitter 1:3
µC
ATF S.G = 714 MHz
X-MICROWAVE TECHNOLOGY
MINICIRCUITS TECHNOLOGY
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
Iso.
P.S
P.S
Amp
+17 dBm
+4 dBm
IFIC
0 dBm
-9 dBm
Att
+ 11 dBm
+ 10 dBm
+3 dBm
+23 dBm
+22 dBm
Pout 1dB= +27 dBm
≈ +22 dBm
G = +1.6 dB
G = -0.7 dB
G = -7 dB
G = +18 dB
Pout 1dB= 18 dBm
G = -0.5 dB
G = +10.3 dB
Pout 1dB= 20 dBm
G = -2.5 dB
G = +12.5 dB
G = -6.5 dB
G = -1.5 dB
Máximo entrada para no saturar el primer amplificador = +8.1 dBm
Máximo entrada para no saturar el segundo amplificador = +5.3 dBm
Pout 1dB= +20 dBm
G = -0.4 dB
RF2 = 194 MHz
LO1=1.428 GHz
LO2=89.25 MHz

## Slide 56
cBPM
LO1 = 1.428 GHz
IF1 = 194 MHz
180
Hybrid
Σ
Δ
Att
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.622 GHz
LO2 = 89,25 MHz
LPF
Mixer
IF2= 104,75 MHz
Amp
LPF
Oscilloscope
Second down-conversion
LPF
First down-conversion
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
µC
ATF S.G = 714 MHz
Splitter 1:3
LPF
PLL
LO2 = 89,25 MHz
Splitter 1:3
µC
ATF S.G = 714 MHz
X-MICROWAVE TECHNOLOGY
MINICIRCUITS TECHNOLOGY
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
Iso.
P.S
P.S
Amp
Att
+7 dBm
+4 dBm
SACLAY

## Slide 57
cBPM
LO1 = 1.428 GHz
IF1 = 297 MHz
180
Hybrid
Σ
Δ
Att
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.725 GHz
LO2 = 89,25 MHz
Mixer
IF2= 60 MHz
Amp
LPF
Oscilloscope
Second down-conversion
LPF
First down-conversion
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
µC
ATF S.G = 714 MHz
Splitter 1:3
LO2 = 357 MHz
Splitter 1:3
X-MICROWAVE TECHNOLOGY
MINICIRCUITS TECHNOLOGY
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
Iso.
P.S
P.S
Att
+7 dBm
+4 dBm
SACLAY
LPF
µC
ATF S.G = 714 MHz
Amp
0 dBm
-9 dBm
Att
+ 11 dBm
+ 10 dBm
+2 dBm
-6 dBm
+14 dBm
+13 dBm
Pout 1dB= +27 dBm
Pout 1dB = +18 dBm
Pout 1dB = +23 dBm
Máximo entrada para no saturar el primer amplificador = +14.1 dBm
Máximo entrada para no saturar el segundo amplificador = +6.5 dBm
Pout 1dB= +20 dBm
G = +1.1 dB
G = -0.4 dB
G = -0.4 dB
G = -7 dB
G = +18 dB
G = -0.6 dB
G = +10.6 dB
G = -0.5 dB
G = +11.5 dB
G = -7 dB
G = -2.5 dB
RF2 = 297 MHz
LO1=1.428 GHz
LO2=357 MHz